智能石灰活性度检测仪 技术参数规格书

1. 产品概述

智能石灰活性度检测仪 (H129) 是一款专为快速、准确、自动化测定生石灰、消石灰等材料反应活性度而设计的高性能分析仪器。仪器严格遵循特定的检测方法学，即取 2g 样品，置于 2000mL 40°C 水中，自动滴加 4mol/L 盐酸至 pH=7.00，并记录 10 分钟内耗酸量。通过高精度滴定系统和快速响应 pH 电极实时监测反应进程，自动完成滴定并记录关键结果。该仪器具有自动化程度高、检测速度快、结果准确可靠、操作便捷等优点，适用于钢铁冶金、氧化铝、化工、建材、环保（烟气脱硫）等行业对石灰活性的快速评价和质量控制，为优化生产工艺、保证产品质量提供关键数据支持。

| 指标名称 | 单位及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 石灰活性度检测 | 基于特定方法（2g 样品，2000mL 40°C 水，4M HCl 滴定至 pH 7） | / |
| 检测结果 | 10 分钟内消耗的 4mol/L HCl 体积 (mL) | / |
| 检测范围 (体积) | 0.00～500.00 mL | 可根据滴定管体积和样品活性调整，滴定管可选配 |
| 检测精度 | ±0.5ml | / |
| 最大检测时间 | 10 分钟 / 样品 | 符合方法要求的时间上限，实际时间取决于样品活性 |
| pH 测量范围 | 0.00～14.00 pH | / |
| 搅拌转速 | 0～600 转 / 分 (连续可调) | 保证样品浆液均匀混合 |
| 搅拌方式 | 磁力搅拌 | / |
| 工作温度 | 5～40℃ | 建议在稳定室温下操作，样品水温需按方法要求 (40°C) |
| 电源电压 | AC 220V ± 10%, 50/60Hz | / |
| 额定功率 | ≤ 60W | / |
| 显示屏 | 10.1 英寸彩色液晶触摸屏 | 分辨率 ≥ 1024×600，触摸灵敏，显示清晰 |
| 数据导出方式 | USB 接口 (标配), 可选配 RS232 或网络接口 | 方便数据传输至 U 盘或上位机 |
| 数据格式 | CSV, PDF (可选) | 通用格式，便于数据处理和报告 |
| 仪器重量 (大约) | 18 kg | / |
| 防护等级 | IP30 | / |
| 噪音水平 | ≤ 55 dB(A) | / |

2. 技术参数

2.1 仪器性能指标

2.2 仪器功能特点

- 全自动检测：自动完成搅拌、滴定、终点判断、数据记录和结果显示，减少人为误差。

- 高精度滴定：采用高精度滴定单元和智能控制算法，确保滴定体积准确，终点捕捉精确。

- 快速响应系统：配置快速响应 和优化的系统算法，精确监测 pH 值的快速变化。

- 符合特定方法：严格按照用户指定的石灰活性度测试条件进行自动化检测。

- 实时曲线显示：可实时显示 pH 值随滴定体积变化的曲线，直观了解反应过程。

- 智能化操作：10.1 英寸大触摸屏，图形化中文界面，操作流程引导，简单易学。

- 强大数据管理：大容量存储，支持数据查询、导出 (USB)，符合数据管理和追溯要求。

- 稳定可靠：结构设计稳定，关键部件选用可靠品牌，满足连续运行需求。

- 维护提示：具备电极校准提醒、试剂余量估算（可选）等维护提示功能。

- 安全设计：具备过载保护、试剂防漏设计等安全措施。

3. 标准配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能石灰活性度检测仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 玻璃滴定头 | 个 | 2 |  |
| 3 | 滴定用软管 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电源线 | 条 | 1 |  |
| 5 | 搅拌桶 | 个 | 1 |  |
| 6 | 搅拌子 | 颗 | 2 |  |
| 7 | PH 缓冲液试剂（4.0） | 包 | 1 |  |
| 8 | PH 缓冲液试剂（6.86） | 包 | 1 |  |
| 9 | PH 缓冲液试剂（9.18） | 包 | 1 |  |
| 10 | PH 电极 | 条 | 1 |  |
| 11 | 无水碳酸钠（PT100） | 瓶 | 1 |  |
| 12 | 氯化钾（AR） | 瓶 | 1 |  |
| 13 | 塑料容量瓶 250ml | 个 | 3 |  |
| 14 | 塑料容量瓶 100ml | 个 | 1 |  |
| 15 | 塑料量筒 1000ml | 个 | 1 |  |
| 16 | 不锈钢称样勺 | 套 | 1 | 大、中、小各一把 |
| 17 | 定性滤纸 | 盒 | 1 |  |
| 18 | 玻璃容量瓶 50ml | 个 | 1 | 天玻 A 级，检验校准好 |

4. 仪器的常规养护

- 电极维护：每次测试后及时用去离子水彻底冲洗 pH 电极，避免石灰颗粒附着。定期按说明书进行校准（建议每天或每班次）。长时间不用应按要求妥善保存。

- 管路清洗：定期检查并清洗滴定管路，防止结晶或堵塞。测试结束后可用去离子水运行清洗程序。

- 反应杯清洁：每次测试后清洗反应杯，避免交叉污染。

- 试剂管理：检查滴定剂液位，及时补充。确保试剂瓶密封良好，防止 4M HCl 浓度变化或挥发。定期使用基准物质标定 HCl 浓度。

- 仪器清洁：保持仪器表面和操作区域清洁干燥。

- 定期检查：检查管路连接是否紧固，有无泄漏。

6. 质量保证与售后服务

- 质量保证：仪器自购买之日起，提供 壹 年免费保修服务（pH 电极等耗材除外）。保修期内非人为损坏的质量问题，我公司负责免费维修或更换。

- 售后服务：提供完善的售后服务体系，包括安装调试、操作培训、应用支持、维修维护等。

- 技术支持：提供长期的在线或现场技术支持，解决用户使用中遇到的问题。

备注

- 本技术参数规格书中的数据为典型值，可能因测试条件、样品特性及仪器配置不同而略有差异。

- 所报告的石灰活性度结果与所采用的具体测试方法（样品量、水量、水温、酸浓度、终点 pH、时间限制）密切相关。

- 制造商保留对本技术参数规格书进行修改和更新的权利，恕不另行通知。

- 请用户在使用前仔细阅读操作手册，并严格按照操作规程进行。